LMZ系列超声波明渠流量计

使 用 说 明 书

目  录

1.	明渠流量计概述…………………………………………………………………………3

2.	明渠流量计基本原理……………………………………………………………………3

3.	流量计主要技术指标……………………………………………………………………4

4.	安装及接线……………………………………………………………………………….4

5.	菜单及按键功能………………………………………………………………………….6

5.1.	按键说明………………………………………………………………………..6

5.2.	菜单项说明…………………………………………………………………..…6

6.	信号输入设置…………………………………………………………………………...10

7.	输出功能设置…………………………………………………………………………...12

8.	明渠流量应用…………………………………………………………………………...13

8.1.	标准巴歇尔槽设置…………………………………………………………….13

8.2.	直角三角堰设置…………………………………………………….…………14

8.3.	矩形堰设置…………………………………………………………………14

9.	可编程数学运算应用…………………………………………………………………...15

10.	常见问题及处理方法…………………………………………………………………...16

11.	巴歇尔槽结构及尺寸…………………………………………………………………...16

12.	巴歇尔槽安装…………………………………………………………………………...17

附录、巴歇尔槽构造尺寸（JJG 711-90）………………………………………………….20

# 明渠流量计概述

非满管状态流动的水路称作明渠(open channel)，测量明渠中水流流量的仪表称作明渠流量计。明渠流量计应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。

我公司生产的STM系列明渠流量计具有同介质非接触测量，节省场地，工作可靠，量程比宽等优点，既可用于污水排放的测量，又适用于农田水利灌溉的用水计量以及旧城区的排水改造工程。

•	超声波非接触式液位测量，完全不影响流速，液位测量准确，是理想的液位仪；

•	探头功耗低，安装简便，易定位，适用条件广，输出标准4-20mA电流信号，可单独做液位仪使用；

•	流量积算仪操作简便，适用量水堰槽类型宽，包括薄壁直角三角堰，矩形堰，巴歇尔槽等；；

•	流量积算仪控制功能全面，两路继电器信号输出，易连接常用执行机构（电动机，报警器等）；

•	探头可选防腐，防爆，小盲区，超低功耗，大量程等特殊型号产品；

•	本产品可配备U盘、微型打印机及后备蓄电池，方便用户采集保存数据或者；

•	可选内置8只AA电池，停电可正常工作数小时；

# 明渠流量计基本原理

当被测介质全部通过巴歇尔槽形成自由流时，其流量与巴歇尔槽上游水位的关系为Q=C×Hn 式中C、n为节流系数，H是上游水位高度，通过测量水位的高度再进行一系列换算就可以得出相应的瞬时流量。

# 流量计主要技术指标

STM明渠流量计积算仪是一款通用工业智能仪表，具有工业通用4-20mA，0-20mA，1-5V，0-5V等线性信号输入方式，及RS485串口输入功能（可选）。本仪表集成两路信号输入控制模块，可同时分别控制每路信号，也可以对两路做相关运算，并显示和输出结果。配合本公司的超声波液位计使用，可组成液位差控制系统。本仪表集成明渠流量积算仪功能，可作为明渠流量计使用。创新数据源设计，使应用更具灵活性。

| 产品特色 | 技术参数 |
| --- | --- |
| ●内置8只AA电池 ●四路信号输入（模拟＋数字可以同时输入） ●两路4-20mA电流信号变送输出 ●明渠流量计功能 ●复合数学运算功能（液位差） ●RS485通信接口（支持Modbus协议） ●U盘一键下载 ●双通道继电器输出 ●DC12V 5W电源输出（可选24V） ●微型打印机接口（可选） | 量程：用户自己设置 显示精度：视输入信号而定 标定：出厂标定,可现场校准 显示：2.8英寸LCD按键：4位轻触键 信号输入：4～20mA；0～20mA；1～5V； 0～5V；RS485； 输出 电压输出：DC 12V或24V 信号输出：RS485；2 通道继电器 继电器触点容量:AC:5A 250V DC:10A 120V 供电 工作电压：AC160V～250V 正常功耗：＜5W 外形尺寸：2200×185×110mm |

# 安装及接线

本机为盘装或壁挂式安装，接线柱位于机箱内主电路板上。接线参考仪表接线柱标识。

常用接法如图：

# 菜单及按键功能

  - 按键说明

本机共四个轻触按键 ，其功能如下表：

| 状态 | 按键 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 工作状态 | ■或 | 进入菜单 |
|  |  | 长按U盘下载 |
|  |  | 长按打开或恢复所有输出 |
|  |  | 短按切换显示，长按关闭或恢复所有输出 |
|  | + | 长按打印输出 |
| 菜单选择 | ■ | 菜单翻页，长按退出菜单 |
|  |  | 进入菜单项 |
|  |  | 下翻页 |
|  |  | 上翻页 |
| 输入状态 | ■ | 确认输入 |
|  |  | 移位 |
|  |  | 加数 |
|  |  | 减数 |
| 断电后，按住键通电还原出厂设置。数字加数顺序是从0～9 . － 循环，减数相反。 |  |  |

  - 菜单项说明

本机菜单分为输入菜单、输出菜单、流量菜单、系统设置、历史数据五组。详见下表：

１、输入菜单

菜单号; 助记符; 功能说明; 范围. 0; I1输入低端; 第一路电流输入量程低端; 0～9999999. 1; I1输入高端; 第一路电流输入量程高端; 0～9999999. 2; I1输入滤波; 第一路输入滤波次数; 1~255. 3; I1安装高度; 第一路液位模式时本机传感器的安装高度; 0~100. 4; I2输入低端; 第二路电流输入量程低端; ±9999999. 5; I2输入高端; 第二路电流输入量程高端; 0～9999999. 6; I2输入滤波; 第二路输入滤波次数; 0～9999999. 7; I2安装高度; 第二路液位模式时本机传感器的安装高度; 1~255. 8; 串口地址LO; 输入串口开始地址（０为关闭）; 0~255. 9; 串口地址HI; 输入串口结束地址（0关闭）; 0～9999999. 10; 输入波特率; 串口输入波特率; 1200~38400. 11; I1输入标定; 第一路电流输入标定; 0. 12; I2输入标定; 第二路电流输入标定; 0.

２、输出菜单

13; J1输出低端; 第一路继电器输出低端; 0～9999999. 14; J1输出高端; 第一路继电器输出高端; 0～9999999. 15; J1数据源; 第一路继电器输出数据源（表5-1）; 0~13. 16; J2输出低端; 第二路继电器输出低端; 0～9999999. 17; J2输出高端; 第二路继电器输出高端; 0～9999999. 18; J2数据源; 第二路继电器输出数据源（表5-1）; 0~13. 19; N3输出低端; NPN输出低端; 0～9999999. 20; N3输出高端; NPN输出高端; 0～9999999. 21; N3数据源; NPN输出数据源（表5-1）; 0~13. 22; O1输出低端; 第－路电流输出低端; 0～9999999. 23; O1输出高端; 第－路电流输出高端; 0～9999999. 24; O1低端微调; 第－路电流输出低端调整; 0~4095. 25; O1高端微调; 第－路电流输出高端调整; 0~4095. 26; O1数据源; 第－路电流输出数据源（表5-1）; 0~13. 27; O2输出低端; 第二路电流输出低端; 0～9999999. 28; O2输出高端; 第二路电流输出高端; 0～9999999. 29; O2低端微调; 第二路电流输出低端调整; 0~4095. 30; O2高端微调; 第二路电流输出高端调整; 0~4095. 31; O2数据源; 第二路电流输出数据源（表5-1）; 0~13. 32; O1串口地址; 串口输出地址（不能与输入地址相同）; 0~255. 33; O1串口方式.

３、流量运算菜单

菜单号; 助记符; 功能说明; 范围. 34; 运算数据源; 流量运算输入数据源（表5-1）; 0~13. 35; 槽型选择; 流量槽型选择（1~25标准巴歇尔槽26非标巴歇尔槽27矩形堰28三角堰）; 0~28. 36; 非标参数C; 非标巴歇尔槽流量参数Ｃ; 0~9999999. 37; 非标参数N; 非标巴歇尔槽流量参数Ｎ; 0~9999999. 38; 矩形堰口宽; 矩形堰流量参数Ｃ（堰口宽）; 0~9999999. 39; 矩形渠道宽; 矩形堰流量参数Ｂ（渠道宽）; 0~9999999. 40; 矩形堰底高; 矩形堰流量参数Ｐ（堰底高）; 0~9999999. 41; 流量单位; 流量单位（设1为立方米/秒，设1000为升/秒）; 0~9999999. 42; 条件数据源; 流量运算条件数据源（表5-1）; 0~13. 43; 条件低端; 流量运算条件低端; 0～9999999. 44; 条件高端; 流量运算条件高端; 0～9999999. 45; 流量清零; 流量清零; 0.

４、系统设置 菜单号; 助记符; 功能说明; 范围. 46; 串口波特率; 串口波特率（输入与输出波特率相同）; 1200~38400. 47; IN数学运算; 数学运算公式(表8-1); 0~9999999. 48; 时间设置; 系统时间设置; 0. 49; 时钟调速; 时钟调速（间隔多少秒增或减一秒）; 0～9999999. 50; 自动打印; 自动打印时间间隔分钟数（0为不自动打印）; 0~9999999. 51; 第 1行显示; 第 1行显示数据源（表5-1）; 0~13. 52; 第 2行显示; 第 2行显示数据源（表5-1）; 0~13. 53; 第 3行显示; 第 3行显示数据源（表5-1）; 0~13. 54; 第 4行显示; 第 4行显示数据源（表5-1）. 55; 省电模式; 0常开，1白天，2无按键（关背光）. 56; 菜单密码; 进入菜单的密码. 5、历史数据 57; 每小时流量; 过去168小时流量; 0. 58; 每天流量; 过去31天流量; 0. 59; 每周流量; 过去14周流量; 0. 60; 每月流量; 过去36个月流量; 0. 61; 每年流量; 过去十年流量; 0.

# 信号输入设置

１）、数据源是指本机内部各种输入或输出所以使用的数据存储地址。见下表：

| 地址 | 名称 | 地址 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 无 | 7 | 每小时流量 |
| 1 | 第－路模拟输入 | 8 | 流量累积值 |
| 2 | 第二路模拟输入 | 9 | 系统日期（月.日） |
| 3 | 第－路数字输入 | 10 | 系统时间（时.分） |
| 4 | 第二路数字输入 | 11 | 系统时间（秒） |
| 5 | 数学运算结果 | 12 | 备用电池电压 |
| 6 | 流速运算值 | 13 | 日历 |

２）、模拟输入标定方法

例如第－路输入4-20mA，标定为液位0到5米。设置I1输入低端为0、I1输入高端为５进入I1输入标定菜单，显示当前端口输入AD取样值。给第－路电流A1口输入4mA电流，观察显示稳定后按住键，显示“标定低端”表示电流低端标定成功。再给A1口输入20mA电流。观察显示稳定后按住▲键，显示“标定高端”表示电流高端标定成功。第二路输入标定方法相同。除时间设定外所有参数设置后都需长按■键保存退出。如遇设置错误不要保存，同时按■＋退出或者不退出菜单断电重起既可。

# 输出功能设置

4、U盘下载说明，在USB口插入U盘后，长按键，显示“USB下载”即开始下载。U盘下载可能会破坏U盘原有文件系统，请使用专用U盘。下载文件是以当前时期为名字的文本文件，如“20100615.TXT”。

1、本机继电器输出功能十分灵活，但也相对复杂，举例说明如下：

欲设置第一路继电器在第一路模拟输入小于1时打开，而大于2时才关闭，中间保持原有状态。应设置：J1输出低端=1  J1输出高端=2  J1数据源=1

欲设置第二路继电器在第一路数字输入大于1而小于2时打开，其它时侯关闭。应设置：J2输出低端=2  J2输出高端=1  J2数据源=3

欲设置NPNl输出在第二路模拟输入小于1时打开，大于１时关闭。应设置：N3输出低端=1   N3输出高端=1  N3数据源=2

各路输出逻辑如下图：

2、电流输出设置及效准，同样举例说明：

欲设置第一路电流输出对应流速0.5立方米每秒到50立方米每秒输出4-20mA，设置：O1输出低端=0.5 O1输出高端=50 O1数据源=6

输出电流效准方法是：在第一路电流输出口O1和GND之间接入电流表。进入O1低端微调菜单，显示当DA取样值。再按增加或按减少输出，按住不放可快速连加或减。跟据电流表显示调整到合适为止。同样方法调O1高端微调。

3、打印输出说明，设置自动打印大于１，将自动按自动打印设置的间隔分钟数打印。

# 明渠流量应用

本机支持直角三角堰、矩形薄壁堰和巴歇尔槽三种明渠量水堰槽的流量计算。可选择任意数据源作流量计算（菜单运算数据源），计算值可自定义放大（当流量单位=1000时流量单位为升，=0.001时为千立方）。并可按任意数据源作条件累积，例如设条件数据源=6条件低端=50条件高端=0.5 既当流速大于0.5而小于５０时进行流量累积。本机流量计算参考《SL24－91堰槽测流规范》和《JJG711-1990明渠堰槽流量计》相关标准。

标准巴歇尔槽设置

平面图								纵剖面图

说明：

- 符号说明：b为喉道宽，B1为进水渠道宽，B2为出水渠道宽，L为喉道长，L1为收缩段，L2为扩散段，

- 堰槽修建及使用条件：B>=b，h/p<2.5，h>0.03m，p>0.1m

- 图六为探头安装位置示意图

选择流量槽型，值见附表。

直角三角堰设置

立面图							横截面图

说明：

- 符号说明：b为堰口宽，θ为堰口角，B为渠道宽，P为堰底高，h为实测水头

- 堰槽修建及使用条件：θ=90°，B>5h，h/p<1，0.06<h<0.65m

- 图二为建议尺寸

流量计算公式：Q=1.343h2.47　选择流量槽型=28即可。

  - 矩形堰设置

立面图						横截面图

说明：

- 符号说明：b为堰口宽，B为渠道宽，P为堰底高，h为实测水头

- 堰槽修建及使用条件：B>=b，h/p<2.5，h>0.03m，p>0.1m

流量计算公式：Q=mb(2g)1/2h1.5,其中m为流量系数，当b/B=1时，m=0.407+0.0533h/p；当b/B<1时，m=(0.407+0.0027/h-0.03(B-b)/B)(1+0.55(h/(h+p))2(b/p)2)；g=9.8;

选择流量槽型=27，并输入矩形堰堰口宽、渠道宽、堰底高即可。

# 可编程数学运算应用

数学运算公式结构如图：

第1、3、5、7位为数据源

第2、4、6位为运算符，有：

| 运算符 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 加 | 减 | 乘 | 除 |

例如IN数学运算=221，运算方程是：第二路模拟输入减第一路模拟输入

# 常见问题及处理方法

|  | 现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无显示 | 未通电或直流电源输出负载过大 | 检查电源接头，检查负载，有备用电池的检查是否还有电 |
| 2 | 有显示，无测量数据 | 信号输入未连接，已关闭测量，参数错误 | 检查输入信号电缆，检查软件设置，系统还原 |
| 3 | 时钟不准确 | 时钟晶振偏差 | 用时钟调速修正 |
| 4 | 断电后时钟归零，流量累积未保存 | 3V时钟电池耗完 | 更换3V时钟电池 |
| 5 | 无信号输出或输出异常 | 相关参数设置错误，电流负载电阻过大 | 检查软件设置，系统还原，电流负载电阻应<300Ω |
| 6 | 串口通信异常 | 接线错误或主从机设置不相同 | 检查RS485接线，检查软件设置 |
| 7 | 显示系统错误 | 设置参数丟失 | 重设所有参数或联系售后 |
| 8 | 显示输入错误 | 输入数据中有错误 | 检查数据 |
| 9 | 显示USB错误 | U盘是坏的 | 更换U盘 |

# 巴歇尔槽结构及尺寸

巴歇尔槽的标识尺寸是喉道宽“b”。首先根据应用需要的最大流量，从“附录一巴歇尔槽水位-流量公式”中查出合适的巴歇尔槽的喉道宽“b”。再从“附录二、巴歇尔槽构造尺寸”中查出对应喉道宽等于“b”的巴歇尔槽的其它尺寸。如“L”、“N”、“B1”、“L1”等等。

# 巴歇尔槽安装

第一步：巴歇尔槽放入明渠中，保持槽子水平。

要求：（1）保持巴歇尔槽下游排放畅通。不积水，如不畅通。保持水位差大于或等于30MM。

（2）巴歇尔槽前直段有1-3米的距离缓冲区，缓冲渠应和槽子底部水平，有便于超声波的测量。

第二步：在巴歇尔槽左右用混凝土浇灌或用砖累起，保证槽子不变形，大槽子内部要有支撑，保证槽子不凸出。保证水流全部从巴歇尔槽经过。巴歇尔槽安装一定是要水平。如果槽子距渠道距离过大，用砖垒砌使槽子和砖距离始终保持50-100毫米，然后用水泥砂浆填满。

巴歇尔槽安装的几种情况

巴歇尔槽安装的最关键点：

必须保证巴歇尔槽下游有水位差，排放畅通，不会积水。

# 附录、巴歇尔槽构造尺寸（JJG 711-90）

| 类别 | 序号 | 喉道段（mm） |  |  | 收缩段 |  |  | 扩散段 |  |  | 墙高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D |
| 小 型 | 1 | 25 | 76 | 29 | 0.167 | 0.356 | 0.237 | 0.093 | 0.203 | 0.019 | 0.23 |
|  | 2 | 51 | 114 | 43 | 0.214 | 0.406 | 0.271 | 0.135 | 0.254 | 0.022 | 0.26 |
|  | 3 | 76 | 152 | 57 | 0.259 | 0.457 | 0.305 | 0.178 | 0.305 | 0.025 | 0.46 |
|  | 4 | 152 | 305 | 114 | 0.400 | 0.610 | 0.407 | 0.394 | 0.610 | 0.076 | 0.61 |
|  | 5 | 228 | 305 | 114 | 0.575 | 0.864 | 0.576 | 0.381 | 0.457 | 0.076 | 0.77 |
| 标 准 型 | 6 | 250 | 600 | 230 | 0.78 | 1.325 | 0.883 | 0.55 | 0.92 | 0.08 | 0.80 |
|  | 7 | 300 |  |  | 0.84 | 1.350 | 0.902 | 0.60 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
|  | 8 | 450 |  |  | 1.02 | 1.425 | 0.948 | 0.75 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
|  | 9 | 600 |  |  | 1.20 | 1.500 | 1.0 | 0.90 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
|  | 10 | 750 |  |  | 1.38 | 1.575 | 1.053 | 1.05 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
|  | 11 | 900 |  |  | 1.56 | 1.650 | 1.099 | 1.20 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
|  | 12 | 1000 |  |  | 1.68 | 1.705 | 1.139 | 1.30 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
|  | 13 | 1200 |  |  | 1.92 | 1.800 | 1.203 | 1.50 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
|  | 14 | 1500 |  |  | 2.28 | 1.95 | 1.303 | 1.80 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
|  | 15 | 1800 |  |  | 2.64 | 2.10 | 1.399 | 2.10 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
|  | 16 | 2100 |  |  | 3.00 | 2.25 | 1.504 | 2.40 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |
|  | 17 | 2400 |  |  | 3.36 | 2.40 | 1.604 | 2.70 | 0.92 | 0.08 | 1.0 |